خلاصه ای از طرز کار با دستگاه هیتاچی

1 – قبل از روشن کردن دستگاه حتماً از پر بودن آب مقط ( گالن بزرگ ) و گالن کوچک درون دستگاه اطمینان حاصل شود

2 –جایگاه Reagent بطری شماره 39 حاوی محلول ( clean ) کلین و در جایگاه شماره 40 حاوی محلول ( Hitergent) هایتر جنت پر شود .

3 – در جایگاه کاپ نمونه شماره 36 با آب مقطر و شماه w1 با محلول کلین پر شود .

4 – با توجه به نوع تستها ( مثلاً گلوکز , اوره و ... ) درب محلول ها باز شود و همچنین قبل از شروع کار با دستگاه حتماً درب بطری شماره 39 کلین و 40 هایترجنت باز شود .

5 – کاغذ پرینتر بررسی گردد .

6 – دستگاه را با کلید power جلوی دستگاه سمت راست روشن شود .

7 – بعد از بالا آمدن دستگاه و منوی اصلی Easy Mode را انتخاب می کنیم .

8 – سرم های بیماران در کاپ های شماره 1 تا ..... ریخته و با وارد کردن تستهای مورد نظر که با لمس انتخاب می شوند , کلمه Accept را انتخاب کرده و در آخر کلمه استارت را انتخاب می کنیم تا دستگاه شروع به کار نموده و بعد از مدتی جواب را بصورت پرینت خارج می سازد .

9 – در آخر هر شیفت کاری با توجه به تعداد تست ها با بررسی محلول کلین و هایترجنت برنامه WASH را اجرا کرده و در آخر خاموش می نمائیم .